## Parametry techniczne
Załącznik nr 4b
Oczekiwane parametry analizatora
Lp. | Parametry graniczne | Warunki graniczne | Potwierdzenie spełniania parametru TAK / NIE | Opis parametru
1 | Typ | wolnostojący, w pełni automatyczny analizator biochemiczny
2 | Kondycja | analizator fabrycznie nowylub nie starszy niż z 2014r. analizator zapasowy nowy lub nie starszy niż z 2010r.
3 | Rodzaj systemu odczynnikowego | w pełni otwarty system odczynnikowy mają spełniać oba analizatory
4 | Wykonywane oznaczenia | enzymy, substraty, pierwiastki, białka specyficzne, wskaźniki surowicze (SI) mają spełniać oba analizatory
5 | Pomiary | w surowicy, osoczu, moczu, PMR i krwi pełnej (hemolizat) mają spełniać oba analizatory
6 | Wydajność dla badań biochemicznych / turbidymetrycznych | min. 350 testów/godz. mają spełniać oba analizatory
7 | Zakres pracy | pracujący w zakresie pomiarowym dł. fal 340-750 nm mają spełniać oba analizatory
8 | Miejsce pomiaru | pomiary w kuwetach stałych ze szkła hartowanego mają spełniać oba analizatory
9 | Stacja myjąca | wyposażony w stację mycia kuwet, min. 7 stopniową mają spełniać oba analizatory
10 | Sposób mycia kuwet | mycie kuwet zarówno wodą destylowaną jak i płynem myjącym. Nie dopuszcza się analizatorów, w których mycie kuwet w trakcie sesji jest wyłącznie wodą destylowaną mają spełniać oba analizatory
11 | Zabezpieczenie przed kontaminacją | Automatyczne prześwietlanie kuwet pod kątem czystości optycznej i omijanie kuwet poza zakresem oraz kuwet w których poprzednio zachodziła reakcja mogąca kontaminować z kolejnym testem - zaprogramowaniem kontaminacji w oprpgramowaniu analizatoramają spełniać oba analizatory
12 | Umieszczenie próbek i odczynników | Próbki i odczynniki umieszczane w niezależnych rotorach mają spełniać oba analizatory
13 | Rotor próbkowy | min. 50 pozycji na probówki barkodowane, min. 20 dodatkowych pozycji na próbki w naczynkach pediatrycznych i oddzielne pozycje na kalibratory, kontrole mają spełniać oba analizatory
14 | Rodzaj czytników | wbudowany czytnik kodów kreskowych dla probówek i odczynników mają spełniać oba analizatory
15 | Możliwości korzystania z probówek | Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi mają spełniać oba analizatory
16 | Badanie zapasu odczynników na pokładzie analizatora | Skanowanie objętości odczynników w butelkach znajdujących się na pokładzie z monitorowaniem ilości testów możliwych do wykonania z dostępnej objętości mają spełniać oba analizatory
17 | Rotor odczynnikowy | chłodzony – min. 50 pozycji mają spełniać oba analizatory
18 | Wielkość pojemników odczynnikowych | do wyboru: 50, 20 lub 5 ml mają spełniać oba analizatory
19 | Możliwość konfoguracji rozmieszczenia odczynników | możliwość zaprogramowania i umieszczenia tego samego odczynnika na min. 2 pozycjach rotora odczynnikowego – w momencie skończenia się odczynnika na pierwszej pozycji analizator musi automatycznie zacząć pobieranie odczynnika z drugiej pozycji
20 | Rodzaj igieł | niezależna igła odczynnikowa i niezależna igła próbkowa mają spełniać oba analizatory
21 | Zabezpieczenie właściwego funkcjonowania igieł | Igły wykrywające poziom cieczy oraz wyposażone w system wykrywania przeszkód pionowych mają spełniać oba analizatory
22 | Język oprogramowania | oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim (załączyć zrzut ekranowy oprogramowania) mają spełniać oba analizatory
23 | Automatyczne powtórzenia próbek | po przekroczeniu liniowości i zaprogramowanego zakresu krytycznego oraz po wyczerpaniu substratu mają spełniać oba analizatory
24 | Sposób rozcieńczanie kalibratorów | automatyczny mają spełniać oba analizatory
25 | Możliwości programowe | możliwość zaprogramowania niezależnych wartości referencyjnych dla surowicy, osocza, moczu, PMR i krwi pełnej (hemolizat). Nie dopuszcza się analizatorów, w oprogramowaniu których wartości dla PMR i krwi pełnej programuje się jako materiał „Inny” mają spełniać oba analizatory
26 | Sposób ustawienia przedziałów | możliwość zaprogramowania nieograniczonej ilości własnych przedziałów wiekowych dla wartości referencyjnych dla obu płci i dzieci mają spełniać oba analizatory
27 | Możliwości dot. dodatkowych informacji o pacjencie | możliwość wpisania w danych pacjenta objętości dobowej zbiórki moczu mają spełniać oba analizatory
28 | System kontroli jakości | wbudowany, wymagane wykresy Levy Jenningsa, reguły Westgarda, wykresy podwójne mają spełniać oba analizatory
29 | Możliwości statystyczne | możliwość wykonania zestawień statystycznych wyników mają spełniać oba analizatory
30 | Obrazowanie wyników | wydruk wszystkich statystyk, zestawień wyników, wyników dziennych na drukarce laserowej mają spełniać oba analizatory
31 | Bezpieczeństwo danych | możliwość wykonania kopii zapasowej bazy danych zawierającej wszystkie dane lub wybrane mają spełniać oba analizatory
32 | Współpraca z siecią informatyczną | dwukierunkowa - wpięcie do LISS na koszt Wykonawcy mają spełniać oba analizatory
33 | Sposób zaopatrywania analizatora w wodę | analizator dostarczony ze zautomatyzowaną stacją uzdatniania wody: automatyczne uzupełnianie wody w pojemniku i automatyczne odprowadzanie ścieków do kanalizacji mają spełniać oba analizatory
34 | Wizualizacja parametrów wody | Stacja wyposażona w wyświetlacz pokazujący aktualne parametry wody mają spełniać oba analizatory
35 | Sposób odprowadzania ścieków | osobny pojemnik dla ścieków biologicznych mają spełniać oba analizatory
36 | Zużycie wody | do 10 litrów na godzinę mają spełniać oba analizatory
38 | Wyposażenie standardowe | analizator wyposażony w mieszadło mają spełniać oba analizatory
39 | Wyposażenie dodatkowe analizatora | analizator dostarczony wraz z komputerem, monitorem, laserową drukarką monochromatyczną oraz UPS-em
40 | Instrukcji używania analizatora | dołączenie do oferty w formie pisemnej mają spełniać oba analizatory
41 | Czas reakcji serwisu | do 24 godz. od chwili zgłoszenia mają spełniać oba analizatory
42 | Oprogramowanie | analizatory z taką samą wersją oprogramowania
43 | Inne wymagania | wszystkie odczynniki z wyjątkiem etanolu mają pochodzić od jednego producenta